## 电磁流量转换器

使 用 说 明 书

V1.0

目        录

1  产品用途与适用范围

1.1　特点……………………………………………………………………………2

1.2　主要用途………………………………………………………………………2

1.3　正常工作条件…………………………………………………………………2

1.4　试验参比条件…………………………………………………………………2

2  产品型式……………………………………………………………………………3

3  工作原理……………………………………………………………………………3

4  技术性能指标

4.1　执行标准………………………………………………………………………4

4.2　基本参数与性能指标…………………………………………………………4

  - 键盘定义与显示………………………………………………………………6

4.4  接线……………………………………………………………………………6

4.5  流量信号线……………………………………………………………………8

4.6  励磁电流线……………………………………………………………………8

4.7  接地…………………………………………………………………………… 8

4.8  数字量输出…………………………………………………………………… 8

4.9  模拟量输出……………………………………………………………………9

4.10 通讯接口………………………………………………………………………10

5　转换器参数及操作

5.1　按键功能…………………………………………………………………… 10

5.2　参数设置功能键操作……………………………………………………… 10

6 自诊断信息与故障处理…………………………………………………………17

附录  非线性修正功能说明……………………………………19

## 电磁流量转换器

1 产品用途与适用范围

1.1 特点：

- 可编程频率低频矩形波励磁，提高了流量测量的稳定性，功率损耗低；

- 采用32位嵌入式微处理器，运算速度快。精度高；

- 全数字量处理，抗干扰能力强，测量可靠，精度高，流量测量范围度可达1000 : 1；

- 超低EMI开关电源，适用电源电压变化范围大。抗EMC性能好；

- 全汉字菜单操作，使用方便，操作简单，易学易懂；

- 高清晰度背光LCD显示；

- 具有双向流量测量、双向总量累计功能，电流、频率输出功能。

- 内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量。

- 具有RS485数字通讯信号接口；

- 具有电导率测量功能，可以判别传感器是否空管；

- 恒流励磁电流范围大，可与不同公司、不同类型的电磁流量传感器配套使用；

- 具有自检与自诊断功能；

- 采用SMD器件和表面安装（SMT）技术，电路可靠性高；

- 仪表具有多种语言显示，中英文可以互相更改；

  - 主要用途

电磁流量转换器与不同型号的电磁流量传感器配套组成电磁流量计系统。用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛地适用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水总量控制、造纸、医药、食品等工、农业部门的生产工艺过程流量测量和控制；适用于导电液体的总量计量。

  - 正常工作条件

环境温度： –10～+ 60℃；

相对湿度：5%～90%；

供电电源：单相交流电 85～265V，45～63Hz；

功    率：与传感器配套，小于20W。

1.4  试验参比条件

环境温度：20℃±2℃

相对湿度：45%～85%

电源电压：220±2%

电源频率：50Hz±5%

谐波含量小于5%。

预热时间：30min

- 产品型式

转换器与传感器分离安装的分体型和与传感器组成一体的一体型两种结构形式。

- 工作原理

电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。当一个导体在磁场内运动，在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端，会有感应电动势产生。电动势的大小与导体运动速度和磁感应强度大小成正比。

在图1-1中，当导电流体以平均流速V（ms）通过装有一对测量电极的一根内径为D（m）的绝缘管子流动时，并且该管子处于一个均匀的磁感应强度为B（T）的磁场中。那么，在一对电极上就会感应出垂直于磁场方和流动方向的电动势（E）。由电磁感应定律可写做（1）式：

E=B⋅D⋅V（V）  ………………（1）

通常，体积流量可以写作

qv=πD24V（m3s）……………（2）

由公式（1）和（2）可得到：

qv=πD4EB(m3s)…………………（3）

因此电动势可表示为：

E=4BπDqv(V)………………………（4）

当B是个常数时，公式（3）中πD41B=k，

公式（3）改写为：qv=kE(m3s)

图1.1 电磁流量计工作原理

可见，流量qv与电动势E成正比。

图1.2 转换器电路结构

电磁流量转换器一方面向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流，以达到B是个常量；同时把传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号，便于流量的显示、控制与调节。图1.2所示为转换器电路结构。

- 技术性能指标

4.1  执行标准

JB/T 9248-1999 电磁流量计。

4.2  基本参数与性能指标

4.2.1  配套传感器公称通经:

3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000；

4.2.2  流量测量范围

流量测量范围上限值的流速可在0.3m/s～10m/s范围内选定,下限值的流速可为上限值的1%。

4.2.3参比条件下流量计精确度见表4.1。

表4.1

| 通径mm | 量程m/s | 精确度 |
| --- | --- | --- |
| 3～20 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
|  | 0.3～1 | ±1.0R |
|  | 1～10 | ±0.5%R |
| 25～600 | 0.1～0.3 | ±0.25%FS |
|  | 0.3～1 | ±0.5%R |
|  | 1～10 | ±0.3%R |
| 700～3000 | 0.3以下 | ±0.25%FS |
|  | 0.3～1 | ±1.0%R |
|  | 1～10 | ±0.5%R |
| %FS：相对量程的；%R：相对测量值的。 |  |  |

4.2.3  重复性误差

测量值的	±0.15%。

4.2.4  电流输出

- 电流输出信号：未隔离 0～10mA / 4～20mA。

- 负载电阻：0～10mA时，0～1kΩ；4～20mA时，0～500Ω。

c）基本误差：在上述测量基本误差基础上加±10μA。

4.2.5  频率

频率输出：与瞬时流量成正比的频率输出，频率输出范围与流量量程相对应，频率可在1～5000Hz内设定。高电平24v输出，低电平0v。导通时最大电流为50mA。若与PLC连接需要用高速计数模块接收。

4.2.6  脉冲输出

脉冲输出：表示累计流量输出，输出脉冲上限可达5000cp/s。脉冲当量为0.0000001～9.9m3/cp可选。脉冲宽度最小为1ms。高电平24v输出。电压应不大于35V，导通时最大电流为50mA。

4.2.7  流向指示

本流量计可测正反方向的流体流动流量,并可以判断出流体流动的方向。

4.2.8  串行通讯：

全隔离RS485串行通讯接口。注意：接线时需要转换器comm端子与通讯设备电源负相连。

4.2.9 阻尼时间：

在0～45s间可选。

4.2.10 上下限报警输出功能（特殊订货）：

报警输出接点：AH- ---上限报警；AL- ---下限报警；

报警输出驱动：需外接24v直流电源，最高承受电压36VDC，最大负载电流250mA。。

4.3 键盘定义与显示

图4.3键盘定义与液晶显示

说明：按键具体操作方法见5.1章

4.4 接  线

4.4.1 分体方表端子接线与标示

| L1： | 220V交流电源输入 |
| --- | --- |
| L2： | 220V交流电源输入 |
| 24V： | 24v输入 |
| GND： | 24V地 |
| EXT+ : | 接励磁线圈1 |
| EXT- : | 接励磁线圈2 |
| I+： | 4-20ma电流输出正（有源） |
| ICOM-： | 4-20ma电流输出负（有源） |
| POUT+： | 频率（脉冲）输出 |
| COM： | 频率（脉冲）输出地 |
| 485+： | RS485通讯A |
| 485-： | RS485通讯B |
| SGND ： | 接信号地 |
| SIG1 : | 接电极信号1 |
| SIG2 : | 接电极信号2 |
| AH+ AL+ | 上下限报警输出 |

4.4.2 一体圆表端子接线与标示

| L： | 220V交流电源输入 |
| --- | --- |
| N： | 220V交流电源输入 |
| DC24V+ | 24V输入正 |
| DC24V- | 24V输入负 |
| IOUT-： | 4-20ma电流输出负（有源） |
| IOUT+： | 4-20ma电流输出正（有源） |
| POUT： | 频率（脉冲）输出 |
| COMM： | 频率（脉冲）输出地 |
| 485B： | RS485通讯A |
| 485A： | RS485通讯B |
| AH-、AL-: | 上下限报警端子 |
| EX2、EX1 | 励磁线圈接线端子 |
| SIG1、SIG2、GND | 电极信号和地接线端子 |

4.4.3 一体A款圆表信号线的处理与标示

图4.4  A款圆表信号线的处理与标示

灰色双股线：  红色12芯线

接励磁电流

黑色12芯线

黑色双股蔽线：红色10芯线接“信号1”

黑色13芯线接“信号2”

屏蔽层线接“信号地”

一体B款内部接线板带有接线端子，没有引出线。

4.5 流量信号线

分体型转换器与传感器配套使用时，对被测流体电导率大于50μS/cm的情况，流量信号传输电缆可以使用型号为RVVP3×0.30mm 2的聚氯乙烯护套金属网屏蔽信号电缆。使用长度应不大于100m。信号线与传感器配套出厂。

本转换器提供有等电位激励屏蔽信号输出电压，以降低电缆传输的分布电容对流量信号测量的影响。当被测电导率小于50μScm或长距离传输时，可使用具有等电位屏蔽的双芯双重屏蔽信号电缆。 例如STT3200专用电缆或BTS型三重屏蔽信号电缆.。

4.6 励磁电流线

励磁电流线可采用二芯绝缘橡皮软电缆线，建议型号为RVVP2×0.5mm2。励磁电流线的长度与信号电缆长度一致。当使用STT3200专用电缆时，励磁电缆与信号电缆合并为一根。

4.7 接地

转换器壳体接线端子PE应采用不小于1.6mm2接地铜线接大地。接地电阻不大于10Ω。

4.8数字量输出:

数字输出是指频率输出和脉冲输出.频率输出和脉冲输出在接线上用的是同一个输出点,因此,用户不能同时选用频率输出和脉冲输出,而只能选用其中的一种。

数字量输出高电平24v输出。也可外接电源（通过后接线板3芯短接针选择），外接电源电压应不大于35V，导通时集电极最大电流为50mA。若与PLC连接需要用高速计数模块接收。

4.8.1频率输出:

频率输出的范围为0～5000HZ,频率输出对应的是流量百分比,

频率输出的上限可调.用户可选0～5000HZ,也可选低一点的频率:如0～1000HZ或0～5000HZ等.

频率输出方式一般用于控制应用,因为它反映百分比流量,若用户用于计量应用,则应选择脉冲输出方式.

4.8.2脉冲输出方式:

脉冲输出方式主要用于计量方式,输出一个脉冲,代表一个当量流量,如1L或1M3等.脉冲输出当量分成：0.001L，0.01L，0.1L，1L，0.001 M3 ，0.01 M3，0.1 M3，1 M3计8种。用户在选择脉冲当量时，应注意流量计流量范围和脉冲当量相匹配，脉冲当量单位应与累计流量单位一致（L或m³）。对于体积流量，计算公式如下：

QL=0.0007854×D2×V  （L/S）

或       QM=0.0007854×D2×V×10-3（M3/S）

这里：    D-管径（mm） V-流速（m/s）

V-流速（m/s）

虽然，流量过大而脉冲当量选的过小，将会造成脉冲输出超上限，一般，脉冲输出频率应限制在500P/S以下。当然，流量小而脉冲当量选的过大又会造成仪表很长时间才能输出一个脉冲。

另外，必须说明一个，脉冲输出不同于频率输出，脉冲输出是累积够一个脉冲当量就能输出一个脉冲，因此，脉冲输出不是很均匀的。一般测量脉冲输出应选用计数器仪表，而不应选用频率计仪表。

4.9  模拟量输出

模拟量输出分成两种信号制：0～10mA和4～20mA信号制。使用时，用户通过参数设置在两种信号制中选择一种即可。模拟量电流输出内部为15V供电，在4～20mA信号下，可驱动小于500Ω的负载电阻。输出还可以通过外接电阻的方法转换为0-10v（1kΩ电阻）或1-5v（250Ω电阻）电压输出。

注意：本转换器的输出电流负端与管道地等电位连接。

模拟量电流输出对应流量的百分比流量，即：

对于0～10mA信号制，电流零点为“0”，对于4～20mA信号制，电流零点为4mA。

因此，为提高输出模拟量电流的分辨率，用户应适当选择流量计的量程。

流量计在出厂时，制造厂已将模拟量输出的各参数校准好。一般情况下，不需要用户再作调整。若出现异常情况，需要校准模拟量输出时，最好返厂校准。

4.9  通讯接口

本仪表通讯接口为RS485接口，485通讯部分与内部测量系统完全隔离，但如果485线需要加防雷器或室外远距离连接时，需要加装地线连接两通讯设备，并把地线可靠接地（或接流量计管道）。

## 5转换器参数及操作

仪表上电时，自动进入测量状态。在自动测量状态下，仪表自动完成各测量功能并显示相应的测量数据。在参数设置状态下，用户使用四个面板键，完成仪表参数设置。

5.1 按键功能

a) 自动测量状态下键功能

上下键：循环选择屏幕下行显示内容；

左侧菜单键：进入参数设置状态；

确认键：返回自动测量状态。

b) 参数设置状态下各键功能

下  键：          光标处数字减1；

上  键：          光标处数字加1；

菜单键：   		进入或退出菜单；

确认键：        调整参数确认键。

5.2 参数设置功能及功能键操作

要修改或查看仪表参数，必须使仪表从测量状态进入参数设置状态。在测量状态下，按下“菜单键”，仪表进入到功能选择画面“参数设置”，然后按确认键进入输入密码状态，“00000”状态，输入密码进入按一下“确认键”进入参数设置画面。

5.2.1 功能选择画面

按一下“菜单键”进入功能选择画面，然后再按“上键”或“下键”进行选择，在此画面里共有2项功能可选择；

| 参数编号 | 功能内容 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 参数设置 | 选择此功能，可进入参数设置画面 |
| 2 | 总量清零 | 选择此功能，可进行仪表总量清零操作 |

5.2.1.1 参数设置

当画面显示“参数设置”时按“确认键”进入输入密码 “00000”状态，输入正确密码后按“确认键”进入参数设置画面，第一项设置为“语言”。

5.2.1.2 总量清零

当画面显示“累计清零”时按“确认键”进入输入密码 “00000”状态，输入正确密码后按“确认键”进入清零画面。

5.2.2 参数设置菜单

转换器有多项参数，用户应根据具体情况设置各参数。参数一览表如下：

参数设置菜单一览表

| 序号 | 屏幕显示 | 设置方式 | 密码级别 | 参数范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言选择 | 选择 | 1 | English，Chinese |
| 2 | 通讯地址 | 设置 | 1 | 001 ~ 128 |
| 3 | 通讯波特率 | 设置 | 1 | 2400，4800，9600，14440 |
| 4 | 测量管道口径 | 设置 | 1 | 0001 ~ 3000 mm |
| 5 | 瞬时流量单位 | 选择 | 1 | m3/h，L/s，L/m，L/h，m3/s，m3/m，T/s,T/m,T/h |
| 6 | 仪表量程设置 | 设置 | 1 | 0000.0001~9999.9999m3/h |
| 7 | 瞬时小数长度 | 设置 | 1 | 0~4 |
| 8 | 测量阻尼时间 | 设置 | 1 | 0~10 |
| 9 | 测量阻尼门限 | 设置 | 1 | 0.2~0.5 |
| 10 | 阻尼时间上限 | 设置 | 1 | 5~45 |
| 11 | 流速方向 | 选择 | 1 | 正向，反向 |
| 12 | 零点自动调整 | —— | 1 | —— |
| 13 | 小信号切除点 | 设置 | 1 | 0~100% |
| 14 | 流量积算单位 | 选择 | 1 | L，M3，T |
| 15 | 积算小数长度 | 设置 | 1 | 0~4 |
| 16 | 流体密度 | 设置 | 1 | 0~9.999 |
| 17 | 反向测量使能 | 选择 | 1 | 使能，禁止 |
| 18 | 脉冲输出选择 | 选择 | 1 | 脉冲，频率 |
| 19 | 脉冲输出当量 | 设置 | 1 | 0.0000001~9.9999999M3 |
| 20 | 频率输出上限 | 设置 | 1 | 0~5000Hz |
| 21 | 空管检测使能 | 选择 |  | 使能，禁止 |
| 22 | 空管检测门限 | 设置 | 1 | 000～999 |
| 23 | 上限报警使能 | 选择 | 1 | 使能，禁止 |
| 24 | 上限报警门限 | 设置 | 1 | 0～200 % |
| 25 | 下限报警使能 | 选择 | 1 | 使能，禁止 |
| 26 | 下限报警门限 | 设置 | 1 | 0～200 % |
| 27 | 励磁报警使能 | 选择 | 1 | 使能，禁止 |
| 28 | 励磁报警门限 | 设置 | 1 | 000 ~ 250 |
| 29 | 励磁方波周期 | 设置 | 1 | 40~ 500 |
| 30 | 传感器系数 | 设置 | 1 | 0～9.9999 |
| 31 | 仪表通道系数 | 设置 | 1 | 0～9.9999 |
| 32 | 分段流速1 | 设置 | 1 | 00.000～99.999 m/s |
| 33 | 分段系数1 | 设置 | 1 | 0.00000～9.99999 |
| 34 | 分段流速2 | 设置 | 1 | 00.000～99.999 m/s |
| 35 | 分段系数2 | 设置 | 1 | 0.00000～9.99999 |
| 36 | 分段流速3 | 设置 | 1 | 00.000～99.999 m/s |
| 37 | 分段系数3 | 设置 | 1 | 0.00000～9.99999 |
| 38 | 分段流速4 | 设置 | 1 | 00.000～99.999 m/s |
| 39 | 分段系数4 | 设置 | 1 | 0.00000～9.99999 |
| 40 | 阻尼系数 | 设置 | 1 | 00～50 |
| 41 | 电流输出上限 | 设置 | 1 | 0～4096 |
| 42 | 电流输出下限 | 设置 | 1 | 0～4096 |
| 43 | 奇偶校验选择 | 选择 | 1 | 无校验，奇校验，偶校验 |

注 1：第12项参数“零点自动调整”一般在仪表初次安装到管道上时使用。待管道充满液体且不流动后，按“确认”进入此项，屏幕显示“调零”，仪表进入自动调零状态。调零过程约需几分钟。完成后仪表自动退出调零状态，回到菜单。

注 2：有“使能”控制的参数，必须设置成“使能”状态才可以使用。

需要调整时，按“确认”键进入相应参数设置界面。当前可调位黑底显示，“上翻”、“下翻”键数字加减（“设置”类）或选项切换（“选择”类）。“确认”键数位右移，在当前数位是最右边一位时，按“确认”键则返回菜单显示屏。

需要密码才能调整的参数，密码输入过程与本节开头进入“参数设置”所述一样。

按一次“菜单”键返回主菜单，再按一次则返回正常运行状态。

6、自诊断信息与故障处理

电磁流量转换器的印刷电路板采用表面焊接技术，对用户而言，是不可维修的。因此，用户不能打开转换器壳体。

智能化转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外，一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器中间靠左提示出小铃铛“”和报警提示。在测量状态下，通过下键翻页，显示出故障内容如下：

流 量 正 常

励 磁 报 警

空 管 报 警

故障处理：

1) 仪表无显示

- 检查电源是否接通；

- 检查电源保险丝是否完好；

- 检查供电电压是否符合要求；

- 如果上述前3项a）、b）、c）都正常，请将转换器交生产厂维修；

- 励磁报警

- 励磁接线EX1和EX2是否开路；

- 传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω；

- 如果a、b两项都正常，则转换器有故障。

3) 空管报警

- 测量流体是否充满传感器测量管；

- 用导线将转换器信号输入端子SIG1、SIG2和SIGGND三点短路，此时如果“空管报警“提示撤消，说明转换器正常，有可能是被测流体电导率低或空管阈值及空管量程设置错误；

- 检查信号连线是否正确；

- 检查传感器电极是否正常：

- 使流量为零，观察空管采样值是否正常；

- 在有流量的情况下，分别测量端子SIG1和SIG2对SIGGND的电阻应小于50kΩ（对介质为水测量值。最好用指针万用表测量，并可看到测量过程有充放电现象）。

- 用万用表测量DS1和DS2之间的直流电压应小于1V，否则说明传感器电极被污染，应给予清洗。

- 上限报警

上限报警提示出输出电流和输出频率（或脉冲）都超限。将流量量程改大可以撤消上限报警。

5) 下限报警

下限报警提示出输出电流和输出频率（或脉冲）都超限。将流量量程改小可以撤消下限报警。

- 系统设置错误已在流量量程设置、流量积算单位设置和脉冲当量设置中作出智能判断并提示，方便修改设置。

- 测量的流量不准确

  - 被测流体是否充满传感器测量管；

  - 信号线连接是否正常；

  - 检查传感器系数、传感器零点是否按传感器标牌或出厂校验单设置正常；

- 运输和贮存

为防止仪表在运转时受到损坏，在到达安装现场以前，请保持制造厂发运时的包装状态。贮存时，贮存地点应具备下列条件的室内：

  - 防雨、防潮；

  - 机械振动小，并避免冲击；

  - 温度范围 -20～+60℃；

  - 湿度不大于80%；

# 附录   非线性修正功能说明

非线性修正功能，原则上是用于小流量（0.5m/s）以下的线性调整，该功能设计有5段修正，分为4个流量点和5个修正系数。修正点对应的流量必须满足：0＜修正点0(0.0m/s)＜修正点1(1.0m/s)＜修正点2(2.0m/s)＜修正点3(5.0m/s)。(括号内为默认值流速点)，各修正系数默认为1.0000。

修正计算是在原传感器流量系数曲线上进行修正，因此，应先标出传感器系数。根据标出的传感器非线性，设置修正系数，分段修正。若系数设置的合适，不用重新标定。注意：修正点0设为0 m/s时则关闭修正功能，否则打开该功能。

式中原流量为实标流量，修正后的流量称修正流量，修正计算公式如下：

在  0< 原流量 < 修正点0 区间；

修正流量 = 修正系数0 × 原流量；

在  修正点0 ＜原流量 ＜ 修正点1区间；

修正流量 = 修正系数1 × 原流量；

在  修正点1 ＜ 原流量 ＜ 修正点2区间；

修正流量 = 修正系数2 × 原流量；

在  修正点2＜原流量 ≥ 修正点3区间；

修正流量 = 修正系数3 × 原流量；

在  修正点3＜原流量 区间；

修正流量 = 修正系数4 × 原流量；

注意：设置修正点时，应保持如下关系：

0＜修正点0 ＜ 修正点1 ＜ 修正点2 ＜ 修正点3

修正系数的中间值为1.0000，系数大于1将流量修正高，系数小于1将流量修正低。

2019年7月修订